## Sheet1
TT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT Hiệu suất: Tính lặp lại: Hệ số biến thiên (CV) của kết quả xét nghiệm lặp lại với mẫu huyết tương kiểm soát không nên vượt quá 5% Thành phần chính: R1: 0.05% Ellagic acid, 0.2% cephalin, 0.2% sodium chloride, 0.1% Sodium benzoate R2: 0.3% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate Hộp ≥ 5x5ml + 5x5ml Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT Thời gian prothrombin (PTR) = thời gian đông máu của huyết tương thử nghiệm / thời gian đông máu của huyết tương đối chứng. Các giá trị mong đợi: PTR: 1.0 ± 0.15; INR: 0.8-1.24 Thành phần chính: 1.4% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate, 2.5% aminoacetic acid, 0.15% sodium chloride, 2.5% rabbit brain powder Hộp ≥10x5ml Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen Giá trị tham khảo Fibrinogen: 2.0-4.0 g/L Giá trị dự kiến: Phương pháp Clauss Fibrinogen (mg/dL) 150 - 400 Thành phần chính: R1: 1% thrombin, 0.1% Sodium benzoate, 1% aminoacetic acid, 1.3% sodium chloride, 0.05% Tris R2: 0.68% imidazole, 0.5% sodium chloride, 0.3% hydrochloric acid Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TT Phạm vi tham chiếu cho chỉ số bình thường: 8-14 giây Thành phần chính: 1% thrombin, 0.1% Sodium benzoate, 0.1% Tris, 1% aminoacetic acid, 1.3% sodium chloride Hộp ≥10x5ml Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB mức trung bình | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm đông máu mức trung bình: Giá trị tham chiếu: - PT 10-14s; - APTT: 26-36s; - FIB: 2-4g/L; -TT: 8-14s. Thành phần chính: Bovine plasma Sodium citrate anticoagulant <0.4% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
6 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB mức cao | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm đông máu mức cao: Giá trị tham chiếu: - PT: 25-38 giây; - APTT: 45-65s; - FIB: 1-2g/L Thành phần chinh: Bovine plasma Sodium citrate anticoagulant <0.4% Hộp ≥10x1ml Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
7 | IVD làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0% Sodium hydrate < 2.0% Giới hạn: Thuốc thử phải được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ môi trường là 15-35 độ C. Lọ ≥50ml Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Lọ
8 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Kích thước: 6mmx25mm Dung tích: 500µl Màu sắc: Trong suốt Loại nhựa: PS Lưu trữ: 4-30oC Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Chiếc
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer Thành phần chính: Kit thuốc thử gồm các thành phần R1 (chất đệm), R2 (Latex), chất hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2. Thuốc thử latex: chủ yếu gồm huyền phù các hạt polystyrene latex tăng cường, được phủ bằng kháng thể đơn dòng chuột (nồng độ 12 mmol/L, bao gồm 5% dung dịch latex gốc và 0,5% kháng thể đơn dòng kháng D-dimer người), 0,25% whey albumin, 0,58% natri clorid, 0,1214% Tris và 0,05% natri benzoat (nồng độ 0,01 mmol/L); chủ yếu gồm 0,289% trihydroxymethylaminomethane (nồng độ 30 mmol/L), 1% polyvinyl alcohol, 0,05% Tween-20 và 0,1% natri benzoat. Giá trị pH của dung dịch đệm là 7,5 ± 0,3. Vật liệu kiểm soát: 100% huyết tương 100%; Chuẩn hiệu chuẩn: 100% huyết tương Hộp ≥ 200 test Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
10 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Thùng ≥ 20L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Thùng
11 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Detergent < 1.5% Buffer < 2.0% Preservative < 1.5% Dye < 1.0% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Chai≥1L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Chai
12 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Buffer < 0.6% Preservative < 0.7% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Chai ≥ 500ml Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Chai
13 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thuốc thử Lysoglobin HGB Thành phần chính: Detergent < 4.0% Buffer < 1.0% Chai ≥ 500ml Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Chai
14 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học mức 1 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học mức 1 Thành phần chính: Máu động vật có vú khoẻ mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Lọ ≥ 3ml Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Lọ
15 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học mức 2 Thành phần chính: Máu động vật có vú khoẻ mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Lọ ≥ 3ml Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Lọ
16 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học mức 3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học mức 3 Thành phần chính: Máu động vật có vú khoẻ mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Lọ ≥ 3ml Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Lọ
17 | Hóa chất định lượng CEA | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư CEA (carcinoembryonic). ≥ 5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
18 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA. Số điểm hiệu chuẩn: 2 điểm Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của CEA (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
19 | Hóa chất định lượng FT4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 ≥5 khay x 20 test cup Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
20 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm. Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT4 (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide (đông khô). Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
21 | Hóa chất định lượng TT3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TT3 ≥5 khay x 20 test cup Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của cừu kháng T3 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
22 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3 Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của T3, chất bảo quản natri azide. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
23 | Hóa chất định lượng TSH | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH 5 khay x 20 test cup Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
24 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH (3G) Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm. Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của TSH, chất bảo quản natri azide. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
25 | Hóa chất định lượng BHCGII | Hóa chất xét nghiệm định lượng βHCG II ≥ 5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng βHCG II Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
26 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng BHCG | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Beta-HCGII Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của βHCG, chất bảo quản natri azide Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
27 | Hóa chất kiểm tra mức I | Hóa chất kiểm tra mức I máy xét nghiệm miễn dịch. (đông khô) Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
28 | Hóa chất kiểm tra mức II | Hóa chất kiểm tra mức II máy xét nghiệm miễn dịch (đông khô) Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
29 | Hóa chất kiểm tra mức III | Hóa chất kiểm tra mức III máy xét nghiệm miễn dịch (đông khô) Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
30 | Cốc đựng hóa chất | ≥ 10 vỉ x 20 cốc hóa chất Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
31 | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm, đóng gói ≥ 1000 cái Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
32 | Hóa chất nền | Dung dịch ngưng kết phản ứng cơ chất. '- Thành phần: - Hóa chất nền, chất ổn định, chất bảo quản natri azide (đông khô). - Hóa chất nền, chất đệm chứa chất bảo quản natri azide (dạng lỏng) 'Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
33 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Dung dịch pha loãng hóa chất miễn dịch, dung dịch đệm với chất tẩy. Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
34 | Nước rửa đường ống xét nghiệm | Thành phần: Hóa chất rửa, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn. Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
35 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin | Hóa chất xét nghiệm định lượng ferritin ≥5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
36 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Feritin Số điểm hiệu chuẩn: 2 điểm Huyết thanh người có chứa nồng độ không xác định được của ferritin với chất bảo quản sodium zide Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
37 | Hóa chất định lượng CA125 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125 ≥5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
38 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA125 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125 Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 125 được chỉ định (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azides (đông khô). Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
39 | Hóa chất định lượng CA15-3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3 ≥5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 15-3 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
40 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA15-3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA15-3 Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 15-3 được chỉ định (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azides. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
41 | Hóa chất định lượng PSA II | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II. ≥5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
42 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSA II | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSA II Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của PSA, chất bảo quản natri azide. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
43 | Hóa chất định lượng CA19-9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 19-9. ≥5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA19-9 Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
44 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA19-9 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm Protein nền chứa nồng độ CA 19-9 được chỉ định (mô tả trên mỗi lọ) chất bảo quản natri azide (đông khô). Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
45 | Hóa chất định lượng AFP | Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein ≥5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
46 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP Số điểm hiệu chuẩn: 2 điểm Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của AFP (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
47 | Hóa chất định lượng Thyroglobulin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin 5 khay x 20 test cup; Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng Tg. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
48 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm Thyroglobulin | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm Tg - Thyroglobulin Control Level 1; protein nền chứa xấp xỉ 12 ng/mL, Tg (đông khô). - Thyroglobulin Control Level 2, protein nền chứa xấp xỉ 300 ng/mL, Tg (đông khô). Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
49 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tg; Số điểm hiệu chuẩn: 6 điểm; Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của Tg (mô tả trên mỗi lọ) (đông khô). Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
50 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Troponin I | Hóa chất chuẩn định dùng cho xét nghiệm Troponin I dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm, tiêu chuẩn ISO 13485. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
51 | Hóa chất cho xét nghiệm Troponin I | Giếng phản ứng dùng cho xét nghiệm Troponin I dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.02 - 50 ng/mL, tiêu chuẩn ISO 13485. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
52 | Định lượng nồng độ NT-proBNP | Sử dụng phương pháp miễn dịch huỳnh quang để định lượng nồng độ N-terminal pro B-type Natriuretic peptid (NT-proBNP) trong huyết thanh và máu toàn phần. - Sử dụng được trên máy Standard™ F2400, Standard™ F200 hoặc tương đương. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CFS Châu Âu. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Test
53 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Dùng để kiểm soát hiệu năng của bộ kit xét nghiệm pro BNP. Để duy trì chất lượng xét nghiệm, nên xét nghiệm tối thiểu 2 mức nồng độ thuốc thử vật liệu kiểm soát phù hợp thường xuyên tại cơ sở. - Sử dụng được trên máy Standard™ F2400, Standard™ F200 hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
54 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Thuốc thử dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ 100 test. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
55 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72-4 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 72-4 Quy cách đóng gói: Hộp 4 chai x 1.0 mL (thể tích sau hoàn nguyên) Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
56 | Thuốc thử xét nghiệm calcitonin | Xét nghiệm này giúp chẩn đoán và theo dõi ung thư tuyến giáp thể tủy bằng cách đo lượng calcitonin do các tế bào tuyến giáp tiết ra. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
57 | Chất chuẩn xét nghiệm Calcitonin | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Calcitonin trên máy xét nghiệm miễn dịch. với 2 khoảng nồng độ (khoảng 2.0 pg/mL hoặc 0.585 pmol/L và khoảng 500 pg/mL hoặc 146 pmol/L) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
58 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Hóa chất dùng để định lượng Cyfra 21-1 trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp 100 test. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
59 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
60 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng enolase đặc hiệu thần kinh (NSE) trong huyết thanh người. - Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp
61 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NSE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NSE. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải cung cấp máy và thiết bị y tế khác để chạy hóa chất đó. | Hộp